TP – 252626/d
NÁVOD K VÝROBKU    TYP 451
TP – 274560/l


[image: image1.png]


Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů
INMAT 66
typ 466

Měření průtoku vody

a technických kapalin
[image: image5.jpg]ZPA

NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s.
PraZzska 470
509 39 Nova Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493721 194
e-mail: obchod @ zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovni spojeni: CSOB Trutnov
&islo Udtu: 271 992 523/0300

ICQ: 46 50 48 26
DIC: CZ46504826



[image: image9.png]ZPA




POUŽITÍ

· k vyhodnocování průtoku vody a technických kapalin
Průtok se měří škrticími orgány nebo rychlostními sondami a snímačem tlakové diference s výstupním proudovým unifikovaným signálem; objemovým průtokoměrem (např. indukčním, ultrazvukovým nebo vírovým) a hmotnostním průtokoměrem s lineárním výstupním signálem frekvenčním nebo unifikovaným proudovým; dále pak vodoměrem s impulzním signálem. 
Pro fakturační účely je třeba k měření průtoku použít měřicí trať odpovídající příslušným normám nebo technickým podmínkám použitého průtokoměru.
PRINCIP
Teplota kapaliny se měří odporovým snímačem teploty s měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení. Signály teploty a průtoku se převádějí do číslicové formy A/D převodníkem a zpracovávají v mikropočítači. INMAT 66 je použitelný pro teploty kapaliny 0 do 200 oC. Po dohodě na zvláštní požadavek i v jiném rozsahu, max. -100 až 650 °C. Rozsahy výstupních proudových signálů jsou určeny uživatelskou zadávací specifikací (dotazníkem). Při jejich překročení zůstává hodnota výstupního signálu 100 % (20 mA). Přetížení průtokoměru je určeno technickými podmínkami použitého průtokoměru, avšak přetížení proudových vstupů je max. 25 %. U průřezových měřidel (clona, dýza...) je jmenovitý diferenční tlak dp přetížitelný o 20 %.

INMAT 66 při použití škrtícího orgánu nebo rychlostní sondy a jednoho snímače tlakové diference vyhodnocuje signál od 5 % rozsahu průtoku. U provedení s kaskádním zapojením dvou snímačů tlakové diference od 2 %, po dohodě s výrobcem 
od 1 %. Při použití průtokoměru měřícího objemový nebo hmotnostní průtok (indukční, ultrazvukový, coriolisův průtokoměr, vodoměr) vyhodnocuje signál od 0,5 % rozsahu.
METROLOGICKÉ ÚDAJE

VSTUPNÍ SIGNÁLY:

a) ze snímače dp:
0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
b) z průtokoměru:
0 až 1000 Hz nebo 0 až 10 kHz




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) z vodoměru :

impulzní max. 100 Hz

d) ze snímačů teploty: 
odporový Pt 100 (po dohodě Pt 200 nebo Pt 500 
nebo Pt 1000) dle ČSN IEC 751



proudový 0 až 20 mA 
nebo 4 až 20 mA

VÝSTUPNÍ SIGNÁLY:
M
- okamžitý hmotnostní průtok

[t/h]

Q
- proteklé množství


[t]

t1 
- teplota kapaliny


[oC]

time
- provozní čas

[den-hod:min]

       
- reálný čas

[hod:min:sec]

       
- datum


[den měsíc rok]

Po dohodě s výrobcem:

dp 
- provozní diferenční tlak

[kPa]

Výstupní analogové signály:

Analogové výstupní signály 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
1) jednookruhové provedení:


a) okamžitý průtok kapaliny


0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA


b) provozní teplota kapaliny





0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

2) dvouokruhové provedení:


a) okamžitý průtok kapaliny #1


0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA


b) provozní teplota kapaliny #1




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) okamžitý průtok kapaliny #2




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA


d) provozní teplota kapaliny #2




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

Rozsahy proudových signálů určuje:

- výrobce

- výrobce po dohodě s projektantem nebo uživatelem

Jmenovité hodnoty výstupních signálů:

Mv
- výpočtový průtok škrticího orgánu v [t/h] nebo 
rozsah průtokoměru v [t/h] pro nejčastější 
teplotu v místě jeho umístění

Vyhodnocení výstupních signálů:

· všechny veličiny zobrazované na zobrazovací jednotce číselně odpovídají příslušným jednotkám bez konstanty přepočtu

Rozsahy proudových signálů jsou určeny zadávací specifikací (Dotazníkem).

AUTODIAGNOSTIKA:
Údaj autodiagnostiky - zobrazení na displeji:

· Snímač teploty t1 nebo t2 přerušen nebo přerušen proudový okruh napájení snímačů.
· Překročena maximální teplota t1.
· Překročena maximální teplota t2.
· Překročen hmotnostní průtok #1.
· Překročen hmotnostní průtok #2.

Pozn. Víceokruhové provedení po dohodě s výrobcem.

Meze dovolené základní chyby:

Není-li uvedeno jinak, základní chyba je vztažena ke jmenovitému rozsahu výstupního signálu.

a) vyhodnocení okamžitého průtoku od 5 % průtoku:




0,2 % ±1 digit 
**)
b) vyhodnocení množství kapaliny od 5 % průtoku:




0,2% ± 1 digit 
**)

c) vyhodnocení teploty:

0,2 % ±1 digit
d) proudových výstupních signálů
0,2 %

zvlnění


max. 0,002
e) údaje provozního času (vztaženo k okamžité hodnotě):



            35 PPM (1,53 min/měsíc)
**) pro lineární vstup a kaskádní zapojení dvou snímačů tlakové diference od 2 %
OZNAČOVÁNÍ
Na kazetě jsou uvedeny tyto údaje:

· určení měřidla:


Měření hmotnosti proteklé vody
· název měřidla a typ měřidla:
INMAT 66, typ 466

· číslo schválení typu:

TCM 311/95-1984
· výrobní číslo 


v.č.......
· typ teploměru:


typ teploměru: ............
[možnosti: Pt100 / Pt200 / Pt500 / Pt1000]

· jmenovitý teplotní rozsah:




jmen. tepl. rozsah: od 0°C do 200°C
· typ průtokoměru a jeho charakteristiky……………….

(možnosti:objemový / hmotnostní / rychlostní sonda / škrtící orgán)

Uvnitř přístroje na krytu hlavní desky jsou uvedeny tyto údaje:

· způsob měření průtoku
· výpočtová teplota škrtícího orgánu tv a výpočtový průtok škrtícího orgánu Mv nebo rozsah průtokoměru Qv
· rozsahy výstupních proudových signálů
· mezní hodnoty teplot kapaliny 0 až 200 °C (jiné hodnoty po dohodě)
· vstupní signál ze snímače dp 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA; vstupní signál z průtokoměru (lineární) 
0 až 1 kHz, 0 až 10 kHz, 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA,

impulzní signál z vodoměru - počet impulzů na litr
· číslo výrobku
· výrobní číslo
· číslo schválení typu
OBJEDNÁVÁNÍ

V objednávce se uvádí :

· název
· číslo výrobku
· vyplněný dotazník  (jako příloha objednávky)

Pro měření průtoku technických kapalin je třeba v objednávce specifikovat parametry měřeného média. To znamená druh měřeného média, rozsah teploty a závislost hustoty měřeného média na jeho teplotě.
PROVEDENÍ Měřičů průtoku, tepla, stavových přepočítávačů plynů typ 466

Měření průtoku vody a technických kapalin
	SPECIFIKACE
	OBJEDNACÍ ČÍSLO

	
	466 xx
	x
	x
	x
	x

	Měření průtoku vody
	
	3
	
	
	

	Měření průtoku technických kapalin
	
	7
	
	
	

	Jednookruhové provedení

	Signál průtoku
	#1. vstup kvadratický proudový
	
	
	1
	
	

	
	#1. vstup lineární proudový 
	
	
	2
	0
	

	
	#6. vstup lineární frekvenční 
	
	
	3
	0
	

	
	#6. vstup lineární impulzní 
	
	
	4
	0
	

	Jeden snímač dif. tlaku
	
	
	1
	1
	

	Kaskádní zapojení dvou snímačů diferenčního tlaku
	
	
	1
	2
	

	Jiné provedení
	
	
	9
	9
	9

	Dvouokruhové provedení

	Signál průtoku
	#1. vstup kvadratický proudový

#2. vstup kvadratický proudový
	
	1
	
	

	
	#1. vstup lineární proudový 

#2. vstup lineární proudový 
	
	2
	0
	

	
	#6. vstup lineární frekvenční 

#7. vstup lineární frekvenční 
	
	3
	0
	

	
	#1. vstup kvadratický proudový

#2. vstup lineární proudový
	
	4
	
	

	
	#1. vstup kvadratický proudový

#6. vstup lineární frekvenční 
	
	5
	
	

	
	#1. vstup kvadratický proudový

#6. vstup lineární impulzní
	
	6
	
	

	
	#1. vstup lineární proudový

#6. vstup lineární impulzní
	
	7
	
	

	
	#6. vstup lineární frekvenční

#7. vstup lineární impulzní 
	
	8
	
	

	
	#1. vstup lineární proudový

#6. vstup lineární frekvenční 
	
	0
	
	

	jeden snímač dif. tlaku - oba vstupy 
	
	1 
	1
	

	kaskádní zapojení dvou snímačů diferenčního tlaku - oba vstupy
	
	1
	2
	

	jeden snímač tl. dif.                                                              - #1.

dva snímače tl. dif. v kaskádním zapojení                           - #2.
	
	1
	3
	

	jeden snímač dif. tlaku
	
	4
	1
	

	kaskádní zapojení dvou snímačů dif. tlaku
	
	4
	2
	

	jeden snímač dif. tlaku
	
	5
	1
	

	kaskádní zapojení dvou snímačů dif. tlaku
	
	5
	2
	

	jeden snímač dif. tlaku
	
	6
	1
	

	kaskádní zapojení dvou snímačů tlaku 
	
	6
	2
	

	Jiné provedení
	
	9
	9
	9


MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Instalace měřícího okruhu musí být provedena podle ČSN EN 1434-6 a TPM 3721-93.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Uvedení do provozu být provedeno podle ČSN EN 1434-6 a TPM 3721-93.


OBSLUHA A ÚDRŽBA
Sledování činnosti a údržba musí odpovídat ČSN EN 1434-6. 

Komponenty měřícího okruhu podléhají následnému ověřování v termínech a případech uvedených ve vyhláškách MPO 
č. 345/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. a 
č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb..
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE
měření průtoku vody a technických kapalin, jednookruhové
[image: image2.wmf]
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE

měření průtoku vody a technických kapalin, dvoukruhové
[image: image3.wmf]
[image: image6.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



DOTAZNÍK PRO INMAT 66
měření průtoku vody a technických kapalin

typ 466

[image: image4.png]



DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/2


Datum vyplnění dotazníku:
     
	1
	Číslo výrobku
	4
	6
	6
	 
	 
	 FORMDROPDOWN 

	 
	 
	 

	2
	Ověřit podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb.
	(ANO, NE)
	 FORMDROPDOWN 



1. Okruh

	3
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	4
	Výpočtový průtok škrticího orgánu v předávacím potrubí Mv1 
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru Qv1
	
	[m3/h]
	     

	5
	Výpočtová teplota škrticího orgánu v předávacím potrubí 
	
	[°C]
	     

	
	nebo vztažná teplota průtokoměru tv1
	
	
	

	6
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	
	
	Signál průtokoměru - impulzní
	
	[litr/impulz]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     

	7
	Teplota pro interní signalizaci překročení 
  (200°C)
	[°C]
	     


2. Okruh

	8
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	9
	Výpočtový průtok škrticího orgánu v předávacím potrubí Mv2 
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru Qv2
	
	[m3/h]
	     

	10
	Výpočtová teplota škrticího orgánu v předávacím potrubí 
	
	[°C]
	     

	
	nebo vztažná teplota průtokoměru tv2
	
	
	

	11
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	
	
	Signál průtokoměru - impulzní
	
	[litr/impulz]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     

	12
	Teplota pro interní signalizaci překročení 
  (200°C)
	[°C]
	     


Proudový výstup Iout:

	13
	Výstupní analogový proudový signál
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	14
	I1: 
Okamžitý hmotnostní průtok M1 *) 
rozsah
	[t/h]
	     

	15
	I2:
Okamžitá provozní teplota t1
rozsah
	[°C]
	     

	16
	I3:
Okamžitý hmotnostní průtok M2 *)
rozsah
	[t/h]
	     

	
	
	
	

	17
	I4:
Okamžitá provozní teplota t2
rozsah
	[°C]
	     

	
	
	
	


Externí signalizace mezí: 
DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 2
	
	Hlídaná veličina
	min.
	max.

	18
	Relé 1 -      
	     
	     

	19
	Relé 2 -      
	     
	     

	20
	Relé 3 -      
	     
	     

	21
	Relé 4 -      
	     
	     


Pozn.:
V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Okamžité hodnoty M1, M2 se zobrazují pouze, je-li použit průtokoměr se spojitým výstupem.

*)
jen je-li použit průtokoměr se spojitým výstupem.

Doplňující informace k INMATu:      









DODATEK 3


K NÁVODU K VÝROBKU

















5 / 5
2 / 5

[image: image7.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



[image: image8.jpg]ZPA

NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s.
PraZzska 470
509 39 Nova Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493721 194
e-mail: obchod @ zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovni spojeni: CSOB Trutnov
&islo Udtu: 271 992 523/0300

ICQ: 46 50 48 26
DIC: CZ46504826



